手持式X射线荧光光谱分析仪技术要求

- 进口品牌。

- 通用功能：采用X射线荧光光谱，可在空气中快速、准确、完全无损地测量并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝镁合金的牌号和近似合金成分。

3. 激发源：采用微型X射线管，阳极靶采用Ag/W材质，最大电压不得小于40Kv，电流100uA。

4．检测器：采用高分辨率SDD检测器

5. 分析范围：包含但不限于以下元素（Sb, Sn, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr,  Se, Bi, Pb, Ta, Hf, Re, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti，Cd，Ru，Mg，Al，Si，P，S，Au）。

6. 算法：基本参数法，完全实现盲测，以适应不断出现的新材料对仪器检测的需求。

7. 防护等级	：IP54防护等级，超高防尘 和防水性能。

8.误差显示: 能显示1σ~6σ误差

9. 操作系统：需采用工业级别的操作系统，以避免死机及感染计算机病毒，增加系统稳定性，保证测试数据稳定。

10.数据下载：通过蓝牙、USB口等进行数据上传、下载，借助智能化软件可编辑、输出检测报告，检测报告需要包括两种格式：可更改的EXCEL文档格式和数据不可更改的独立报告格式。

11.辐射安全：具有断电或故障时自动关闭功能。快门打开时仪器四周有红色LED警示。

12.电源：交、直流两用；可用充电锂电池供电或用交流适配器供电；。

13.环境温度适应性：使用温度-20°C－50°C。

14.显示：采用VGA彩色高分辨率触摸屏显示器，中文操作界面。

15.操作方式：触屏、物理键盘 等多种操作模式。

16、耐热窗口，可分析400℃以上合金.

二、维修及售后

1、提供1年的整机免费保修若提供的产品达不到相关的技术、标准或存在其他的质量问题的，应当按照要求对产品进行修理、更换或者退货，供方承担由此产生的一切费。质保期内在规定的时间（接到买方通知后24小时）内到现场进行免费维修的义务。

2、到货后进行安装调试，培训指导

资源储运经营中心

2018.9.4