吉林石化公司乙二醇厂气相色谱仪技术规格书

(公开竞价)

一、总则

投标方应仔细阅读招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标方提供的气相色谱仪技术规范应与本招标书中规定的要求相一致。本协议技术条款中带*号条款为关键条款，作为投标否决项。

本招标书适用于气相色谱仪，它提出了气相色谱仪的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的最低技术要求。

本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

投标方必须执行本招标书所列标准。当标准之间要求不一致时，应按要求高的技术条款的标准执行。本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合现行最新版本的标准和本招标书的优质产品。

若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于气相色谱仪安装运行原则，由招标方确定。

按本招标书要求，投标方将提出合同气相色谱仪的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

投标方中标后，需与招标方签订技术协议。

在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在气相色谱仪投入使用前，投标方应在设计上给以修改而不增加气相色谱仪的费用。

本招标书未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定。

二 、供货范围

1 一般要求

1.1 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单及详细的规格型号。

1.2 提供备品备件清单及详细的规格型号。

1.3 提供所供设备中的外购件清单。

2 供货范围

*2.1 本附件规定了气相色谱仪的供货范围，投标方保证提供气相色谱仪为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，包括仪器主机、进样系统、设备由进样口、检测器，计算机系统和专用软件等构成。气相色谱仪的技术性能符合本技术规范书的要求。

具体供货范围：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪主机 |  | 台 | 1 |
| 分流\不分流毛细柱进样口 |  | 个 | 2 |
| 热导检测器 |  | 个 | 2 |
| 液体自动进样器 |  | 套 | 1 |
| 气体自动进样器 |  | 套 | 2 |
| 中文操作软件 |  | 个 | 1 |
| 电脑打印机 |  | 套 | 2 |
| 三合一气路净化器 |  | 个 | 2 |
| 气路管线 |  | 套 | 1 |
| 进样针10ul |  | 根 | 6 |
| 高温进样隔垫（25个包装） |  | 个 | 1 0 |
| 0.53压环（10个包装） |  | 个 | 1 |
| 0.32压环（10个包装） |  | 个 | 3 |
| 惰性化带石英棉不分流衬管（5个包装） |  | 盒 | 5 |
| 惰性化带石英棉分流衬管（5个包装） |  | 盒 | 10 |
| 毛细管柱切割器 |  | 个 | 1 |
| 1.5ml样品瓶 |  | 盒 | 10 |
| 毛细色谱柱 Rtx-624 30*0.53*3.0 |  | 根 | 2 |
| 毛细色谱柱 Rtx-624 60*0.53*3.0 |  | 根 | 2 |

2.2 投标方应提供详细供货清单，清单中应说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

三、技术要求

1.执行规范和标准

投标方所投标产品需按照气相色谱仪的标准进行生产制造。所有的标准和规范必须是国际通用的标准和规范，并不得低于中国目前所采用的标准和规范。

*2.设备技术条件及要求

设备名称：气相色谱仪；

2.1快速加热和冷却的柱温箱

2.1.1 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 400℃

2.1.2 程序升温：20阶21平台

2.1.3 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

2.1.4 温度设定精度：0.1℃

2.1.5 控温精度：0.01℃

2.1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

2.1.7 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）

2.1.8 具有柱温箱温度的自动保护功能。

2.1.9 最大运行时间：9999.99分钟

2.2 进样单元

最多可同时安装两个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制。最高温度：400℃

升温设定：1℃步阶

2.2.1 双分流/不分流进样口

2.2.2 程序段数：7段

2.2.3 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min

2.2.4 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

2.2.5 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量

2.3 分流/不分流进样口

2.3.1 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能。

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒

线速度控制功能。

2.3.2 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

2.3.3 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）

2.3.4 升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min

2.3.5 压力程序：7阶

2.3.6 分流比设定范围：0 ～ 9999.9

2.3.7 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

2.3.8 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）

2.4 直接进样压力方式

2.4.1 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0-150 psi）

2.4.2 压力程序的阶数：7阶

2.4.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min

2.5 直接进样流量方式

2.5.1 流量设定范围：0 ～ 1250 mL/min

2.5.2 程序段数：7段

2.5.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

2.5.4 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）

2.6 检测器单元

可同时安装两个独立控温的检测器，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

2.6.1 热导检测器（TCD）

2.6.2 最高使用温度：400℃

2.6.3 具有过热保护功能

2.6.4 灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)

2.6.5 动态范围：105

2.6.6 热导丝：铼-钨丝

2.6.7 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。

2.7 其他

2.7.1 色谱柱和流路系统

2.7.1.1 支持填充柱和毛细管柱

2.7.1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能

2.7.1.3 具有恒定的载气线速度控制功能

2.7.2 面板键盘

2.7.2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.7.2.2 完全控制所有检测器功能

2.7.2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.8 多种附件可供选择

可选配自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件

2.9 数据处理系统

2.9.1 数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

2.9.2 报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

2.9.3 质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

2.9.4 网络化控制

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

*2.10 投标人需提供2017年至今10台以上（含10台）气相色谱仪在国内销售业绩(有效销售合同复印件)，列表说明。

到货时间：2019年11月30之前到货。

3.设计与供货的界限及接口要求

3.1 其它产品有附件或其它零件要齐全，并要包装妥善后方可发运，以免损坏。

3.2 所需的专用工具

3.3 投标方职责

在合同生效之日起，投标方对供货的设备承担以下义务：

负责按时提供供货范围内的分析仪设备、安装材料，内外部连接电缆。

负责按时向招标方提供说明书、数据资料和供货清单。

负责保证气相色谱仪的质量。

负责气相色谱仪出厂检验、保管及运达指定地点。

负责指导气相色谱仪的在现场的开箱、检查、安装、调试工作。

4.技术资料及交付进度

4.1 投标方向招标方发货时随机供应的资料：

4.2 气相色谱仪的操作、保养说明书(包括电子版)；

4.3 气相色谱仪的维修说明及维修质量标准；

4.4 气相色谱仪的及主要附件的检验合格证书；

4.5 备品备件和专用工具一览表；

4.6 安装要求及安装质量标准；

4.7 所采用的规程、规范和标准的复印件；

5.交货验收、性能试验、性能保证、质保与售后要求

5.1 概述

5.1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的气相色谱仪进行检验、性能验收试验，确保所提供的气相色谱符合技术规范的要求。

    - 工厂检验

5.2.1.1 供方保证所提供的设备为原厂近期生产的全新产品。

5.1.2.2 现场验收时，供方应出具原产地证明和制造商出厂时的仪器性能测试报告和检验合格证。现场开箱验收应达到如下要求：所有设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确；所有设备的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚；所有的设备资料必须完整，提供中文或英文操作维护手册。

5.1.2.3 仪器到货后，需方负责提供必要的实验室条件，供方在收到需方回执后7日内，负责仪器的安装、调试，安装调试后，由需方组织技术验收。

5.1.2.4 验收采用供方提供的标准样品、标准方法和需方提供的样品、方法使用本仪器进行测试、考核。验收标准必须达到本协议所规定的主要功能和技术指标，同时还要达到该仪器使用说明书中所承诺的功能和技术指标。

5.2.1.5 考核达到上述内容后，方可认定验收合格。

5.2质保与售后

5.2.1 设备安装调试保证：

收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，并对操作人员进行技术培训。

5.2.2 质量保证：

整机保修期1年，人为因素损坏的除外。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算，保修期内所有人工费及质量问题更换的零件全部免费，终身维修。

*5.2.3 售后服务：

厂家在东北地区设有分公司(提供分公司营业执照)，以及应用培训中心，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修申请后2小时内做出响应，48小时内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

5.2.4 售后培训：

除现场安装培训外，免费提供一次厂家应用培训(至少两人)，培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。

四 、现场服务及培训

根据招方要求，投标方到现场安装完仪器，要负责在现场培训招标方的技术人员操作和仪器维护，培训要达到受训人员能熟练掌握仪器的各项功能，能够独立操作，能够独立处理仪器常规的维修、维护，免费提供培训教材。

投标方提供招标方2人3天免费集中培训，免费提供培训教材，培训要达到受训人员能熟练掌握仪器的各项功能，能够独立操作，能够独立处理仪器常规的维修、维护（招标方人员差旅费自理）。

五、包装、运输

按国家有关标准执行，不损坏物资为原则；包装物及标识的具体要求:包装物牢固可靠，应注明设备名称、规格型号、到货具体地址，包装费用由卖方承担。 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。

运输方式：不限运输。

包装物是否回收：否。